MS2670G-I医用耐压测试仪使用说明

一、概    述

MS2670G-I型医用耐压测试仪是符合GB9706.1安全规则的交流耐压测试仪，主要用于检测医用电子设备材料的绝缘强度等技术指标。该仪器可输出0～5（kV）/50Hz正弦测试电压。

该仪器外形美观、操作方便，输出电压由数字面板表显示，清晰、直观、准确。整机技术先进,布局合理，具有准确度高、可靠性好、维修方便等优点。

二、主要技术指标及参数

1、测试电压：AC/DC: 0.5 kV～5kV±5%  数显。

2、漏电流设置值：AC：20μA～100mA   DC：20μA～20mA  任意设定。

3、输出功率：500VA。

4、漏电流设置精度：≤±5%。

5、输出波形：50Hz正弦波形、直流。

6、时间控制：1～99（s）±5%  手控∞  任意预置。

7、电源电压：AC：220V±10%  50Hz±2Hz。

8、环境要求： 相对湿度≤75%RH；环境温度：0℃～40℃。

周围无强烈电磁场干扰源，无大量灰尘和腐蚀气体，通风良好。

9、功率消耗：静态功耗＜30VA。

三、工作原理

1．工作原理方框图：

图（1） MS2670G-I型医用耐压测试仪测试电路原理图

2．框图各部分说明：

（1）继电器：该继电器控制220V电源是否接到调压器上，从而控制输出高压接通或切断。

（2）电压调节器：主要由调压器构成，电压的改变是由该调压器的调节而实现的。

（3）高压变压器：按照大约1∶25比率升高调压器的输出电压，从而得到0～5(kV)的输出高压。

（4）电流检测器：此部分电路将流过被测件的电流转化成电压，与参考电压相比较，然后输出一检测信号给控制器。

（5）控制器：根据来自电流检测器及启动、复位钮的信号，控制继电器是否接通及报警电路是否报警。

（6）报警：由驱动块推动蜂鸣器及超漏灯发出声光报警。

四、仪器面板结构及说明

1．MS2670G-I型医用耐压测试仪面板结构见图（2）和图（3）所示：

2．各部分说明：

（1）“POWER”：电源开关，在打开此开关前，一定要阅读“使用注意事项”一节。

（2）“电压调节”旋钮：用来调节测试电压大小，逆时针旋转变小。

（3）“TEST”：启动按钮，当仪器不处于“超漏”状态时，按此钮后，“测试”灯即点亮，调节“电压调节”旋钮至电压表指示为所需电压。

（4）“REST”：复位按钮，耐压测试结束后，按此钮，使输出电压复位（即断开电），当超漏报警时，按此钮也使仪器复位。

（5）“REMOTE”：外控，用于远程。

（6）“OUTPUT”：示波器接口，用于监测电压闪络。

（7）“预置/测量”按键：切换mA显示值为预置值或测量值。

（8）、（9）、（10）、（11）“漏电流选择”按钮：漏电流测量档按键，用于选择漏电流测量范围。

（12）“预置调节”旋钮：用来调节漏电流上限预置值。

（13）“显示屏”：用于显示定时时间

（14）“显示屏”：用于显示漏电流值

（15）“μA”灯：此灯亮，表示电流表以“μA”为单位。

（16）“mA”灯：此灯亮，表示电流表以“mA”为单位。

（17）“显示屏”：用于显示电压值。

（18）“测试”灯：此灯亮表示高压送到了输出端，灯熄即高压断开。

（19）“超漏”灯：被测物中电流大于漏电流开关所预置值时，此灯就会亮。

（20）“定时”按键：用于切换定时器定时或不定时。

（21）“定时器”：用于设置测试电压输出持续时间，可以1～99（s）内任选。

（22）“AC/DC”交直转换键：用于切换电压显示为交流输出电压值或直流输出电压值，切换时一定要在复位状态下进行，否则会烧坏切换开关。

（23）“DC”高压输出口：负极性直流测试电压输出端。

（24）“AC”高压输出口：交流测试电压输出端。

（25）“RETURN”：测试端，测试高压的另一连接端。

（26）“电源插座”：输入AC220V、50Hz电源，内装5A保险丝。

（27）“接地端”：仪器外壳与大地可靠连接。

五、使用方法

注意：在仪器有高压输出及空载的情况下，严禁与接线端直接短路，否则会发生危险及烧坏本仪器。

1．电源：在确定“电压调节”旋钮已置于“0”位置以后，再打开电源开关。

2．设定测试电压：按启动后，调节电压调节旋钮，调至所需测试电压后再按复位。

3．设定漏电流预置值：按漏电流选择按键，旋“预置调节”旋钮预置漏电流值，使之与被测物要求漏电流参考值相对应。

4．连接被测物：在确定输出电压表指示为“0”，且“测试”灯不亮的情况下， 先用测试端的导线（黑色）连接被测物，然后将高压端的测试棒连接到被测物。

5．测试：

（1）手控测试：

a.将定时按键开关弹出（即不定时），按下“启动”按钮,“测试”指示灯亮,使测试电压加到被测物上。

b.当测试完毕后按下“复位”按钮，切断输出电压。

c.如果被测物内流过的电流大于设定的漏电流上限值，仪器判断被测物“不合格”，就会自动切断输出电压,并发出“超漏”报警，超漏指示灯亮，发出报警声音。按下“复位”按钮，即可清除报警信号。

（2）定时测试：

a.先按手动测试方法设定测试电压，然后按“复位”。

b.按下定时按键，调节定时器到所需的测试时间。

c.按下“启动”按钮，“测试”灯亮，使高压加到被测物上，开始定时测试，定时时间到了，仪器自动复位，即断开测试电压，如被测物通过了测试，则仪器不产生报警信号。

d.如果在测试过程中产生“超漏”信号，则按手动测试方法中c条操作方法操作。

六、使用注意事项

该仪器在设计时已充分考虑到安全问题，但因该仪器输出可达5kV/100mA，如不正确使用仪器，仍可能造成严重的安全事故，所以，在使用前一定要注意以下几点：

1.接通该仪器的电源必须有良好的接地，否则，当仪器输出短路时，使仪器外壳带有高压，人接触外壳会发生意外事故。

2.使仪器的“测试端”与被测物地端、外壳或一端连接良好，否则被测物带有高压，可能发生意外事故。

3.使用人员必须戴绝缘手套，脚下垫绝缘皮垫以防电击。

4.打开电源前一定要将“电压调节”旋钮调至“0”位，为安全起见，打开电源后，还要按一下“复位”按钮，使输出电压断开，测试灯不亮。

5.在连接或接触测试导线前，一定要保证输出电压表为“0”以及“复位”状态，在电源受干扰的环境下，请关机后连接被测物。

6.当仪器处于启动状态或测试高压未释之前，决不能触及被测物、测试线或高压输出端。

7.严禁将高压输出端的高压与机壳短路，以免烧毁高压变压器，测试端与机壳不相连，虽然高压输出端允许与测试端短路，但应尽可能避免这种短路发生，特别是漏电流选择在100mA档时。

8.万一发生紧急情况，应立即切断电源，拔出高压测试线。

9.“测试”灯烧坏，应立即替换。

10.当仪器停止使用或贮存时，请避免存放在直接光照、高温、高湿或灰尘较多的地方。

11.仪器必须严格按照操作规程使用，否则会损坏仪器或发生危险。

七、维修及校准

该仪器能产生5kV危险高压，当仪器接通电源时，你的手千万不要接近高压输出端，非修理人员不得私自打开机体。

1．校准所需的设备：

a.量程为0～10(kV),精度优于1%的数字高压表，如我公司生产的MS1850A型数字高压表。

b.量程为0～20(mA)、精度优于1%的交流电流表。

c.负载电阻：10/12.5/25/50/100/250/500/1000(kΩ)，功率4W～50W。

2．校准前的检查：

打开仪器电源之前，将“电压调节”旋钮调至“0”位置，打开电源，不按“启动”按钮，此时电流电压应显示“0.00”。

3．电压表校准：

a.把数字高压表（MS1850A）和仪器的AC输出端连接起来，按下仪器“启动”按钮。

b.调节输出电压至5kV，调节线路板上VR7电位器，使数显表上所指示的AC电压值为5kV。

4．漏电流检测校准：

a.将仪器接通电源后，没有接任何负载的情况下，有数字显示，调节印制线路板上的VR5电位器，使之为零。

b.按下20mA档漏电流预置按键，将漏电流预置调至10mA。

c.将50kΩ负载电阻与量程20mA电流表串联接到高压输出端与测试端。

d.按下“启动”按钮，调节“电压调节”旋钮，逐渐升高输出电压，观察电流表的读数。

e.调节仪器内线路板上的VR2电位器，使电流表读数为10mA时，发生报警信号。

f.在0.5mA～20mA各档量程中，测试电压在500V，超漏报警设置的电流和相应的负载电阻如下表所示：

| 漏电流设置值（mA） | 负载电阻（kΩ） | 负载电阻功率（W） |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 1000 | >4 |
| 1 | 500 | >4 |
| 2 | 250 | >4 |
| 5 | 100 | >4 |
| 10 | 50 | >4 |
| 20 | 25 | >10 |

八、随机附件

| 1．测试棒 | 壹付 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2．电源插头线 | 壹根 |  |  |
| 3．黑色测试线 | 壹根 |  |  |
| 4．保险丝（5A） | 贰只 |  |  |
| 5．合格证 | 壹份 |  |  |
| 6．保修单 | 壹份 |  |  |
| 7．使用说明书 | 壹份 |  |  |