HAD-DHF-8型电荷放大器使用说明书

HAD-DHF-8型电荷放大器是一种高性能小型、简易、低价格的电荷电压转换器。

主要性能参数：

※ 电荷灵敏度：2mv/pc,50mv/pc,100mv/pc等几档（也可根据用户的要求,在0.1mv~500mv/pc 间确定）。

※ 工作频率：0.3Hz～50kHz ，≤3%,（ 也可根据用户的要求扩展频带）

※ 精度：≤2%（160Hz）

※ 最大输入电荷：当电荷灵敏度不同时，最大输入电荷量也不一样。电荷灵敏度越低，最大输入电荷量越大，反之亦然

※ 最大输出电压：±10V（p－p值）

※ 最大输出电流：±5mA

※ 交流噪声：≤2mV

※ 直流零漂：≤5mV

※ 工作电源：外接±直流电压（±5V～±15V）（双电源）。

※ 尺寸：80(L)×60(W)×50(H)mm，安装尺寸：51×51mm（φ4×4孔）

使用说明：

⒈ 使用之前要确保正负电源连接无误。

⒉ 该电荷放大器可以配接不同灵敏度的加速度传感器，为取得更好的动态性能，根据实际振动的大小，应选择适宜的加速度传感器并配接不同灵敏度的电荷放大器。例如，振动比较小时，电荷放大器的灵敏度宜选得大些；振动比较小时，电荷放大器的灵敏度宜选得大些。

⒊ 当加速度传感器及电荷放大器选定后，可以求出该系统的加速度电压灵敏度。例如：某加速度传感器的电荷灵敏度为72pc/g,某HAD-DHF-8型电荷放大器的电压灵敏度为100mv/pc，则该系统的总加速度电压灵敏度为：

100mv/pc×72pc/g=7200mv/g=7.2v/g

这种配置对测量不太大的振动比较合适，因为它最大可测的振动只有

1.39g（10v÷7.2v=1.39g）。

又例如：某加速度传感器的电荷灵敏度为1.8pc/g,某HAD-DHF-8型电荷放大器的电压灵敏度为0.15mv/pc，则该系统的总加速度电压灵敏度为：0.15mv/pc×1.8pc/g=0.27mv/g

显然，这种配置对测量大的冲击振动比较合适。当输出信号为10v时，约可测量高达37037g的冲击振动（10v÷0.27mv/g=37037g）。

⒋ 电源电压的选择：如果要求输出的电压幅度较低，如5V（单峰值），则±9V的电源电压即可满足要求。：如果要求输出的电压幅度较高，如10V（单峰值），则最好选用±15V的电源电压，而±12V的电源电压有点欠压。