三聚氰胺

测量范围： 1.5mg/kg—100.0mg/kg

检测对象：奶粉 纯牛奶 酸奶 酸乳 果乳等奶制品

所需试剂：预处理试剂A、预处理试剂B、洗脱液、显色剂A、SPE柱、抽吸器

试剂保存：避光、密封冷藏保存

注

第一次使用时，将预处理试剂A与纯净水等体积混合后，室温密封保存，备用（1：1比例混合）。

用移液管取牛奶、酸奶    加入15mL预处理      加入5mL预处理      4000rpm离心

混合均匀的样品5ml(注1)  试剂A，用吸管反     试剂B吸管反复       2分钟以上

（较稠的样品或固体样    复抽吸混匀2分钟      抽吸混匀2分钟

品混合均匀后取2.5g)

将SPE柱连接到     在SPE柱中加满纯  在纯净水快要抽完时    再次在SPE柱中加

抽吸器接头上        净水，抽吸过柱    将预处理得到的上清    满纯净水，抽吸过

缓液分批加入SPE柱    柱，并尽可能抽干

中，缓慢抽吸过柱

在SPE柱中加入    取下抽吸器倒掉废液，  在SPE柱中加入25滴    取一支试管中加入

10滴洗脱液，缓    清理干净后重新连接    洗脱液反复冲洗SPE     1.5ml蒸馏水，加入

慢抽吸过柱，并    到SPE柱上。          先抽提干1次然后倒     三滴洗脱液，1滴显

尽可能抽干。                            回去静置2分钟后再     色剂，混合均匀，作为

抽提1次将抽提液尽     空白溶液。(注2)样品

可能抽干后取下SPE柱   溶液中加入1滴显色剂

将样品溶液转入试管中。

将空白溶液和样品溶      测量，先测空白

液分别转入比色皿中      再测样品

注1：如果没有50ml的离心管和适用的离心机就用咱们平时用的离心机（10ml的离心管）。这样一来就得分三支10ml离心管取样品，样品的量：2ml  2ml  1ml。加入预处理试剂就按原来5ml的比例来加，离心后合并过柱。

注2：仪器测试空白溶液后，再将显色剂加入样品溶液中（要求加显色剂后三分之内测完，生成的浊度在三分钟之内比较稳定，否则严重影响检测结果）

## 注意事项

- 显色剂和待测提取液混合颠倒摇匀后请立即测量，混匀后3min之内测量结果有效。

- 时间设置应按照年月日时分正确的形式设置，否则造成数据的丢失！

- 数据复位后，仪器内存储的数据将被删除，应在每次测量结束后，用上位机将数据采集。

- 试剂盒中提供的预处理试剂A是两倍浓缩液，第一次使用时，需将预处理试剂A与纯净水等体积混合后得到使用液。稀释好预处理试剂A使用液可在室温密封条件下保存一个月以上。